Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 07 по 13 июня 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.06.2023:

Температура воздуха:  + 2,4 °С

Атмосферное давление: 742,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87%

Ветер: ЮЗ 4 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 13 по 14 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проводилась проверка качества работы каналов в системе хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором с помощью капилляра сопротивления. Проверка проводилась по рекомендации сервисной службы ООО «Нордвестлаб» и показала, что имеющиеся на хроматограмме пики шума и дрейфа обусловлены старением рабочих колонок.

2.2 Проведена калибровка катионного канала хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором при снятой анионной колонке и заполненным деионизированной водой. При такой конфигурации системы на хроматограмме на нижнем пределе не наблюдается фоновой концентрации натрия и пики «натрий – аммоний» разделяются.

2.3  Выполнен повторный анализ 19 озерной воды и 6 образцов речной воды, отобранных повторно отрядом гидрологии сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание катионов с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 96.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». Выполнена калибровка газоанализатора SO2 и H2S, во всех анализаторах заменены тефлоновые фильтры.

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4370 tif-файла спутников METОP, 468 tif- файлов спутника TERRA, 2087 tif-файлов спутника NOAA. 409 tif-файлов спутника NPP.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 13 июня выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2 Регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром и приём сигнала линейно-частотной модуляции с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG) временно приостановлены.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

09 июня  на реках Брюде, Конгресс, Васстак разбиты временные, а на реках Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда постоянные створы, на которых измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность, а р. Конгресс и на химический анализ. Установлены уровнемерные сваи на реках  Бретьерна и Альдегонда, а также уровнемер на р. Бретьерна и барологгер у створа р. Брюде.

В химико-аналитической лаборатории в отобранных 6 пробах речной воды измерены pH и удельная электропроводность (УЭП), пробы профильтрованы на содержание взвешенного вещества.

Продолжались 2-х срочные наблюдения за снеготаянием, выполняется камеральная обработка полевых материалов.

6.2 Палеогеографические исследования

Ведется химическая обработка 21 пробы на спорово-пыльцевой анализ из разреза ИС22-18. Выполнен анализ потери при прокаливании для 7 образцов из этого разреза.

Выполнено микроскопирование 3-х препаратов проб биогенных отложений из разреза 73А-21 (тундра Богемана): определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы  спор. В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. Проведена первичная подготовка (смыв) полученных препаратов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген