Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 22 по 28 января 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 29.01.2025:

Температура воздуха: -4,0 °С

Атмосферное давление: 743,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 87 %

Ветер: ССВ 10 м/с, порывы 15 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 28.01 по 29.01 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Проинспектирован температурный датчик HOBO, расположенный у консульства, считаны данные.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведены технические работы, направленные на диагностику причин шума, нестабильности базовой линии и отсутствия пиков хроматографирования линии катионов ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором.

2.3 Проведена сверка и опись ЗИП для жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 и ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu.

2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, заменены  сорбционный и пылезащитный фильтры ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2206 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1217 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

28.01 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные  работы в жилом корпусе №2 и складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Изготовлен, установлен и запущен трубный радиатор отопления в одном помещении склада №2.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген