Пояснительная записка к  форме ГМ-15

Подразделения СЦГМС  ЧАМ в достаточной степени оснащены персональными компьютерами. По мере необходимости за счет внебюджетных источников приобретается новая техника для замены устаревшей.

Подразделения СЦГМС ЧАМ укомплектованы средствами наблюдений и оборудованием в объеме, достаточном для работы.

По мере востребования и возможности приобретаются средства измерений, в основном за счет внебюджетных источников финансирования.

В IV квартале приобретен за счет внебюджетных источников и введен в эксплуатацию прибор Куприна ГР-50.

В рамках Проекта МБРР и Программы подготовки к гидрометобеспечению Олимпиады 2014 года в СЦГМС ЧАМ поступили и введены в опытную эксплуатацию 4 АМК и 6 АМС. Оборудование находится на забалансовом учете.

Общее техническое состояние парка средств измерений хорошее, лишь незначительная его часть находится в нерабочем режиме и при невозможности их дальнейшего использования списывается.

Меры по поддержанию технических средств измерений и оборудования в рабочем состоянии проводятся регулярно. Помимо технического обслуживания и регламентных работ, которые проводятся в запланированные сроки, проводится ремонт ТСИ. Так, за текущий квартал в целом было отремонтировано 2 прибора М-63М-1, 1 ДВО и 2 гидрологических установки ГР-70.

Расходные материалы и запасные части приобретаются по мере надобности за счет внебюджетных средств.

Поверка средств измерений проводится регулярно в запланированные сроки. Доля всех поверенных средств измерений находящихся в эксплуатации –100 процентов.

Поверка эталонной базы проводится в запланированные сроки по месту эксплуатации. Ответственные за ее обслуживание регулярно проводят регламентные, и по мере надобности ремонтные работы или замену.

В отделе СОИ СЦГМС ЧАМ используется:

-  комплекс «UNIMAS»

-  станция МИТРА

общая оценка технического состояния  -  4.

Обеспечение расходными материалами и ремонт оборудования связи в основном осуществляется собственными силами за счет договорных средств.

Комплексная лаборатория по мониторингу окружающей среды ГУ «СЦГМС ЧАМ» достаточно полно оснащена технически: оборудованием для отбора, хранения и подготовки проб, средствами измерения, однако некоторые из них морально устарели, выработали свой ресурс и требуют замены.

Техническое состояние средств измерений и оборудования.

Контрольно-измерительный комплекс «ПОСТ».  Согласно РД 52.04.186-89  количество стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха для г. Сочи с его населением около 400 тыс. человек и сложным рельефом местности оптимально иметь 5 постов наблюдений. В настоящее время их работает всего 2.

Оборудование на посту 01 (ул. Фабрициуса), которое эксплуатируется более 20 лет, а именно: устройство для отбора проб воздуха на содержание пыли и анеморумбограф (М-63), часто выходит из строя и требует замены.

В соответствии с программой «Модернизации системы комплексного экологического мониторинга Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в эксплуатацию», проводимым НПО «Тайфун» (г.Обнинск), в июле 2010 г. произведен капитальный ремонт и полное переоснащение поста 04 (ул. Цветной бульвар) с установкой системы автоматического контроля загрязнения атмосферного воздуха по 11 показателям. В помещении Поста производится параллельный отбор проб воздуха в ручном режиме согласно программе ГСН.

Передвижная лаборатория «Атмосфера-П».  Списана.

В рамках плана «Модернизации системы комплексного экологического мониторинга Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в эксплуатацию», проводимым НПО «Тайфун» (г.Обнинск), в ноябре 2010 года получена мобильная экологическая лаборатория для контроля загрязнения поверхностных вод на базе микроавтобуса Ford, передана СЦГМС ЧАМ в оперативное использование.

Газанализаторы. Из газоанализаторов в лаборатории имеются  ГМК-3, «Атмосфера», «Палладий-3». Анализаторы «Атмосфера» (1986 г. выпуска) находятся в нерабочем состоянии и не подлежат ремонту. ГМК-3 (2 шт., 1986 г.) также требуют списания. 2 газоанализатора «Палладий», в том числе резервный, которые находились  в нерабочем  состоянии и не подлежат  ремонту, списаны.

Хроматографы. Из двух хроматографов стабильно работает один. Другой, 1988 года выпуска списан. В рамках плана «Модернизации системы комплексного экологического мониторинга Сочинского национального парка и прилегающих территорий в процессе строительства спортивных и иных объектов и после ввода их в эксплуатацию», проводимым НПО «Тайфун» (г.Обнинск), в октябре 2010 года установлен и введен в эксплуатацию хроматограф Agilent с ПИД- и ЭЗД- детекторами с целью идентификации нефтепродуктов, ароматических углеводородов и ЛАУ).

Спектрофотометры и фотоколориметры. Сроки эксплуатации различные  - от 20 лет до вновь приобретенных. КФК-2 (1985 г. выпуска) морально устарели, в настоящее время эта марка уже не выпускается. В лаборатории имеется 3 прибора данной марки, из них один в рабочем состоянии, поверен; еще один списан.

Атомно-абсорбционные анализаторы. В рабочем состоянии находится один ААС марки «КВАНТ.Z-ЭТА». Пламенно-ионизационный анализатор «Спектр-5» списан ввиду длительного срока эксплуатации и хранения и выхода из строя системы анализа пробы. Прибор законсервирован с 2005 года в связи с расширением объема работ и переходом на другой метод анализа. Ремонт не целесообразен, прибор не соответствует требованию «Методики поверки»  согласно Извещению №2980 от 20.09.2010 г Сочинского филиала ФГУ «Краснодарский ЦСМ».

Поверка средств измерения производится регулярно согласно требованиям. Из  средств измерения, находящихся в работе и требующих поверки, поверено 100%.  Сочинский ЦСМ не аккредитован на поверку электроаспираторов, газовых счетчиков РГ-40. Для поверки данных средств измерения их необходимо снять с ПОСТа и отправить на длительный срок для поверки в Краснодар или Ростов-на-Дону, т.е. остановить наблюдения на длительный срок. Правильность работы данных приборов мы проверяем следующим образом: ротаметры электроаспираторов калибруются ежемесячно, показания счетчиков РГ- 40 проверяются с помощью поверенного газового счетчика Gallus-2000.

В 2010 году списана вышедшая из строя станция  приема информации МИСЗ «Лиана». Станция СКАН – Алиса установлена  и введена в эксплуатацию в августе 2010 г.

В отделе метеорологических и численных прогнозов используются комплекс ГИС Метео и комплекс МРЛ «Метеоячейка».

Два подразделения СЦГМС ЧАМ (СЛО Аибга и АМС Сочи) были оснащены за счет внебюджетных средств бензогенераторами Honda мощностью 6 и 10 кВт.Регулярно проводится техническое обслуживание и регламентные работы на данных агрегатах.

В подразделениях СЦГМС ЧАМ установлены приборы учета холодной воды и электричества.

Снеголавинный отряд  укомплектован:

– метеорологическими приборами и оборудованием на 90%;

– горным и горнолыжным индивидуальным снаряжением на 60%;

– оргтехникой на 67%;

– автомобилями на 100%;

– снегоходной техникой на 75%;

Техническое состояние парка средств и оборудования:

а) метеорологические приборы и оборудование находятся в исправном техническом состоянии, срок службы каждой единицы от 3-х до 5-ти лет. Необходима доукомплектация на 10%. Дефицитными приборами и оборудованием, которые необходимо приобрести, являются электронные психрометры и импортные наборы для шурфования снега.

б) автомобильная и снегоходная техника находятся в исправном техническом состоянии, срок службы каждой единицы  5 лет. Необходимо приобретение двух единиц квадроциклов.

в)  оргтехника находится в исправном состоянии, срок службы каждой единицы 3 года, необходима замена двух единиц.

г)  горное и горнолыжное индивидуальное снаряжение находится в исправном состоянии, 40%  подлежит обновлению, так как выработало ресурс и подлежит замене. Срок службы каждой единицы от 1 года до 3-х лет.

По всем техническим средствам измерений и оборудованием осуществляется техническому обслуживанию и регламентным работам по поддержанию их в рабочем состоянии. Метеорологические приборы и оборудование проходят периодическую поверку и при необходимости подвергаются ремонту специалистами СЦГМС ЧАМ или замене. Горнолыжное снаряжение и автомобильная техника ремонтируется и проходит обслуживание собственными силами личного состава СЛО. Снегоходная техника проходит обслуживание по гарантии специалистами фирмы производителя согласно регламенту.

Расходные материалы и запасные части на всю техническую базу СЛО приобретаются по мере необходимости и в срок.

Работы по поверке средств измерений производятся регулярно, в соответствии с графиком поверок специалистами СЦГМС ЧАМ. Количество поверенных средств измерений – 100%.

Работы по поверке эталонной базы и поддержанию ее в рабочем состоянии производятся в полном объёме и в срок.

В 2010 году за счет средств бюджетного финансирования приобретен автомобиль УАЗ Патриот.