Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 15 по 21 января 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.01.2025:

Температура воздуха: –3,1 °С

Атмосферное давление: 742,6 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 74 %

Ветер: З 3 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 20.01 по 21.01 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Произведена замена температурного датчика и логгера HOBO, установленного у здания консульства.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Выполнены технические работы, направленные на диагностику причин шума и нестабильности базовой линии катионов ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Детализированный отчет направлен сервис-инженеру для дальнейшего анализа.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведены инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2024 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1078 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

21.01 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись буровые и сварочные работы в жилом корпусе №2 и складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген