Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 28 октября по 03 ноября 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.11.2020:

Температура воздуха: -1°С

Атмосферное давление: 737 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: направление С-В, 5 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.

С 02.11. по 03.11. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проведена минерализация 3 образцов биоты (подготовлено 8 проб) с использованием системы микроволнового разложения «TopWave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на тяжелые металлы с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu».

  - Проведен анализ 22 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов),

методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu», на содержание:

- кобальта (Co) методом атомизации в пламени;

- кобальта (Co), хрома (Cr), меди (Cu) методом электротермической атомизации.

Общее количество проведенных измерений 224.

2.3. Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».

2.4. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

31.10 произошло аварийное отключение электричества в поселке с 04:00 часов до 09:20 (время UTC). В этот период времени анализаторы на НС «Поселок» не работали. Корректная работа восстановлена полностью в 17:00 (время UTC).

31.10 – 02.11 на ВС «Гора» ртутный анализатор не передавал данные на ПО «Агат». Проведены работы по устранению неполадки и настройке. В настоящий момент оборудование работает в штатном режиме.

2.5. Проведена работа по систематизации внутренней документации химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш:

- проведено заполнение лабораторных журналов;

- подготовлены данные для годового отчета за 2020г.;

- проведены расчеты по содержанию основных катионов и анионов в водных вытяжках проб мерзлоты, предоставленных отрядом геоморфологии осенью 2020г., проанализированных на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 1 583 tif-файла со спутниковыми данными.

31.10.2020 из - за аварийного отключения подачи электричества с 04:00 часов до 09:20 (время UTC) серверная была обесточена: отсутствовал интернет, станции BG1÷BG3 в этот период времени не работали.  В настоящий момент вся аппаратура работает в штатном режиме.

02.11. - сбой в работе станции BG-3. В настоящий момент станция работает в штатном режиме.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.

02.11. произведена инспекция градиентного комплекса, очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Разное

  - Проводились работы по промывке радиаторов жилого и административного корпусов. Необходимость связана с сильным загрязнением воды в местной теплосети и, как следствие, засорением радиаторов и плохой теплоотдачей. Планируется дальнейшая промывка для вхождения в холодный период.

  - 30.10 по просьбе администрации поселковой школы проведена экскурсия для учеников в химико-аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 28 октября по 03 ноября 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -3,4 °С

Максимальная: 3,7°С

Минимальная: -7,5°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 28 октября по 03 ноября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 28 октября по 03 ноября – 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген