Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 17 по 23 мая 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.05.2023:

Температура воздуха: + 2,0 °С

Атмосферное давление: 740,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 69%

Ветер: С-В 3 м/с, порывы – 5м/с, пасмурно

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ -10.

В течение суток с 23 по 24 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

23.05. проведена диагностика аэталометра АЕ33. В результате попадания воды в аэталометр был выведен из строя один из 2-х датчиков потока воздуха (Omron D6F-A5), в связи с этим наблюдения временно прекращены. Проводятся консультации с техническими специалистами.

Проводились измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - По рекомендациям сервисного инженера ООО «Нордвестлаб» в системе ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором выполнены следующие работы:

- заменены предколонки на обоих каналах (анионном и катионном);

- проведена поверка прибора на шум и дрейф базовой линии, результаты обсуждаются с сервисным инженером;

- заменены анионная разделительная колонка и регенерационный раствор для супрессор-системы CARS на анионном канале.

  - Проводится калибровка ионного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором заменены.

  - Ввиду неисправности генератора очистки воздуха SCTOCA анализатор органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L законсервирован.

  - Выполнена инспекция и обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации

Для отправки по FTP было подготовлено 4211 tif-файлов спутников METОP, 388 tif- файлов спутника TERRA, 2604 tif-файла спутника NOAA, 1966 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 23 мая выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

Продолжается в лабораторных условиях тестирование и диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова с целью определения корректности его работы.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Метеорологические наблюдения

На полигоне по измерению скорости испарения продолжалась работа по измерению составляющих радиационного и теплового баланса подстилающей поверхности.

В химико-аналитической лаборатории проводились работы по определению количества взвешенного вещества в отобранных пробах снега.

Проводится предварительная обработка информации, полученной с автономных регистраторов.

  - Гидрологические наблюдения

12 мая осуществлён выезд на методическую снегомерную съёмку водосбора р. Васстак. Выполнены измерения высоты снежного покрова по регулярной сетке -170 точек.

19 мая выполнен отбор 19 проб воды для проведения химического анализа на озёрах Стемме (5 проб), Конгресс (8 проб), Бретьорна (6 проб).

20 мая в химико-аналитической лаборатории выполнены измерения рН и удельной электропроводности озёрной воды (19 проб)

Продолжаются 2-х срочные наблюдения за испарением снега, выполняется камеральная обработка полевых материалов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген