[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 17.07. по 23.07.2019

1. Аэрозольно - оптические наблюдения

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Выполнен анализ 9 проб поверхностных вод, на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на хроматографе HPLC Shimadzu. 
2.2. Проведена подготовка 10 проб воды, отобранных в ходе первого этапа экспедиции «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», для анализа на хлорорганические соединения (ХОС) на приборе Shimadzu GC-2010Plus.
2.3. Проведено построение калибровочных кривых на общий углерод (ТС), общий азот (TN), нелетучий органический углерод (NPOC) и неорганический углерод (IC) на приборе Shimadzu ТОС-LСSH.
2.4.  Выполнен анализ 8 проб природной и 19 проб морской воды на содержание общего азота (TN), неорганического углерода (IC) и общего углерода (TC) на приборе Shimadzu ТОС-LСSH.
2.5.  Проведен анализ 22 проб морской воды и 2 проб природной воды на общий фосфор, общий кремний, фосфаты, нитриты на приборе UV-1800 Shimadzu.
2.6.  Продолжалась подготовка 16 образцов четвертичных отложений разрезов ГД19-1 и ГД19-2 для последующего диатомового анализа.
2.7.  Завершена подготовка 6 проб поверхностных донных осадков из озера Линне и мелких озер в долине реки Линне. Начато приготовление постоянных препаратов и проведение экспресс-анализа отобранных проб на наличие и состав диатомовой флоры.
2.8. На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок» проведена корректировка нуля. Станции работают в штатном режиме.
2.9.  Сервис – инженером ООО «Аналит Продактс», в соответствии с контрактом, заключенным с ФГБУ «ААНИИ», проводилось регламентное техническое обслуживание оборудования лаборатории:
2.9.1. Проведена замена масла вакуумного насоса прибора лиофильной сушки Christ Alpha 1-4-LD Plus. Установлена и устранена причина длительного набора и нестабильности вакуума работающего прибора: внутреннее засорение всасывающего патрубка (протирочная бумага).
2.9.2. На ионном хроматографа Shimadzu:
 произведена юстировка иглы автосемплера (устранено механическое загрязнение полимерной стружкой фотодатчика);
  произведена коррекция параметров хроматографического метода.
2.9.3. На газовом хроматографе Shimadzu GC-2010Plus:
-  заменены уплотнения;
-  заменен лайнер;
-  установлена дополнительная хроматографическая колонка;
-  проведена установка и запуск нового электролизного модуля в генераторе водорода «ЦветХром-8»;
- проведено обновление параметров метода для определения хлорорганических соединений (ХОС).
2.9.4. На анализаторе общего углерода и азота Shimadzu ТОС-LСSH:
- проведена замена газовых уплотнений;
- проведено обновление программного обеспечения прибора и компьютера;
- выявлены и устранены причины некорректной работы прибора: две микротечи в газовых уплотнениях и некорректные установочные параметры газового потока (возможная причина сброса параметров газового потока – аварийные отключения электроэнергии при работающем приборе). 
2.10. Проведено построение калибровочных кривых ионного хроматографа Shimadzu GC-2010Plus после технического обслуживания прибора, для последующего проведения анализа на хлорсодержащие органические соединения проб воды, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА-2019».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 1 595 tif-файлов со спутниковыми снимками. 
   	 
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 21.07. проведена инспекция комплекса, считаны данные в компьютер.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
Проводились тестовые наблюдения за солнечной УФ-радиацией спектрометром AvaSpec-3648. Данные записывались в память компьютера.
		
7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения

7.1. Выполнено измерение расходов воды рек Грендален, Гренфьорд и Брехьерна. Произведена серия суточных наблюдений за расходами воды реки Альдегонда. 
7.2. Получены координаты реперной точки возле гидрометрического створа реки Грендален относительно базовой станции, расположенной на антенном поле  ВППИ. Осуществлена высотная привязка уровнемерных свай на реках Альдегонда, Брехьерна и Гренфьорд. 
7.3. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Микробиологические исследования

7.4. Выполнено четыре выхода на маршруты (для полевых наблюдений и отбора микробиологических проб). Отобрано 40 проб для последующего микробиологического и микологического исследования.
7.5. Проведен отбор микробиологических проб на ледниках Альдегонда и Западный Грёнфьорд.  Параллельно отбирался биологический материал, образцы  воды и снега с поверхности ледника  для последующего микробиологического исследования.
7.6. Продолжен отбор орнитогенных субстратов   для микробиологических исследований.
7.7. Отобраны образцы водорослево-бактериальных матов и пресной воды из временных водотоков на территории Баренцбурга. Отобрано 12 пробы пресной воды. Объем проб составлял 1л. Осаждение микроорганизмов из водных проб на фильтры диаметром 0,4 мкм проводилось на оборудовании химико-аналитической лаборатории. Все пробы отфильтрованы, а фильтры с микробиотой помещены в холодильник с температурой 6оС для сохранения микробных клеток и последующих молекулярного-генетических и культуральных исследований.
7.8. Составлена характеристика проб и проведена фотофиксация мест отбора.  Осуществлена камеральная обработка полученных биоматериалов и их криогенная консервация для дальнейших микробиологических (культуральных) и молекулярно-генетических исследований.

Гляциологические наблюдения

7.9. Выполнены пешеходные полевые маршруты:
-  на ледники Западный Гренфьорд и Альдегонда с целью измерения абляции;

Палеогеографические наблюдения

7.10. Выполнены пешеходные полевые маршруты:
- в район кутовой части залива Гренфьорд, выполнена работа на разрезе по левому борту реки Гренфьорд с отбором образцов четвертичных отложений на диатомовый анализ;
-  в долину Холлендер; установлены спорово-пыльцевые ловушки на стационарных площадках.
-  пять маршрутов в долины Васдален и Берцелиусдален, а также в район Рейндален - из полевого лагере в районе Ван Майнфьорд,

Экологический мониторинг

7.11. Взяты пробы в районе пос. Баренцбург и его окрестностях на 19 станциях экологического мониторинга. Всего отобрано: 8 проб почвы, 4 пробы растительности, 1 проба донных отложений озера Биенда-Стемме, 2 пробы почвенной воды, 2 пробы озерной воды, 20 проб морской воды, 5 проб донных отложений залива Гренфьорд, 2 пробы сточной воды. Пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию для выполнения анализов роб.
7.12.  22.07. из пос. Баренцбург пассажирским судном вышла группа сотрудников РАЭ-Ш из трёх человек для выполнения экологических наблюдений в районе п. Пирамида. В составе группы два специалиста-эколога.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 17.07. по 23.07. 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 6.0 °С
Максимальная: 9.2°С
Минимальная: 3.8°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 17 июля по 23 июля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды  с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 17 июля по 23 июля – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере – 41 срок.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      
    
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
