Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 15 по 21 мая 2019 г

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Проводился подбор условий экстракции перфторированных кислот из проб воды и водных взвесей на картриджах твердофазной экстракции Hypersep SAX и Hypersep Retain AX.

2.2. Проведена чистка и калибровка хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu.

2.3. Проведено техническое обслуживание анализатора углерода и азота Shimadzu TOC-LCSH с целью стабилизации базовой линии и уменьшения шума:

- проведена проверка герметичности всех соединений;

- проведено уплотнение соединительных трубок катализатора и охлаждающей петли;

- промыты и высушены капиллярные линии;

- проведена ревизия фильтра компрессора;

По результатам ТО устранить шум и вывести прибор на рабочий режим не удалось.

2.4. Проведено техническое обслуживание ионного хроматографа LC20-AD Shimadzu:

- проведена многоступенчатая промывка линии до хроматографических колонок;

- проведена регенерация хроматографических колонок;

- проведена замена 2х уплотнений шприца автодозатора;

- проведен разбор инжекционного шприца с последующей промывкой поршня и тела шприца;

По результатам ТО не удалось устранить неравномерный отбор проб автодозатором и рост сигнала по катиону натрия. Работы продолжаются

2.5. Проведена обработка 281 хроматограммы образцов воды, отобранных палеогеографическим отряда и проанализированных на ионном хроматографе LC20-AD Shimadzu.

2.6. Проведена фильтрация 11 отобранных проб морской воды из акватории залива Грёнфьорд для последующего анализа на хлорофилл.

2.7. Проведена корректировка нуля анализаторов станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», обеспечена постоянная работа и прием информации станций.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 988 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1.  Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 20.05 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.

4.2. 08.05 выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на двух 100 м разрезах, на данных разрезах измерена плотность снега.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологическим отрядом начаты наблюдения за таянием снежного покрова. Выполнено два измерения плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в 2 шурфах вблизи метеостанции ГМО «Баренцбург». Продолжались наблюдения за состоянием ледового и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.

6.2. Отрядом мерзлотоведения выполнен просев и пробоподготовка образцов грунта, полученных со скважин №№14 и 15 криосферного полигона.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 15 мая по 21 мая 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -0.8 °С

Максимальная: 2.0°С

Минимальная: -3.7°С

Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 12 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 15 мая по 21 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрация уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 мая по 21 мая - 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 15 мая по 21 мая – 70 сроков.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген