Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 19 по 25 февраля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.02.2025:

Температура воздуха: +0,1 °С

Атмосферное давление: 740,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 90 %

Ветер: С 1-2 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 25.02 по 26.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Повторно проведены химическая чистка ячеек детектора ии 6-ходого крана ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором: тесты пройдены успешно, начата подготовка к калибровке.

2.3 Выполнено техническое обслуживание системы получения сверхчистой воды Sartorius Arium mini.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ, замена входных фильтров в газоанализаторах CO12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1746 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1025 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

25.02 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-монтажные  работы в жилом корпусе №2 и на складе №2 (бывшие здания ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген